## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 5 - ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ |  |  |  |
| 1 | Να είναι διφασικής απινίδωσης και να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220 V/50 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD διαστάσεων τουλάχιστον 6,5" ιντσών, στην οποία να απεικονίζονται 3 τουλάχιστον διαφορετικές κυματομορφές, ο αριθμός των σφίξεων, η απαγωγή, η επιλεγόμενη ενέργεια, ο κορεσμός οξυγόνου (εφόσον υπάρχει μονάδα παλμικής οξυμετρίας), ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, καθώς και άλλα βοηθητικά για το χειριστή μηνύματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει καταγραφικό τριών (3) καναλίων, και ταχύτητας 25mm/sec. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα πριν το επεισόδιο (History). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή και το βάρος του οπωσδήποτε μικρότερο από 8 kg με την μπαταρία και τα paddles, ώστε να είναι εύκολος στη μεταφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να πραγματοποιεί απινίδωση μέσω paddles. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας και η φόρτιση, εκφόρτιση να γίνεται από τα Paddles ,ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο ο χρήστης. Να διαθέτουν και ένδειξη αντίστασης του ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης με αποδιδόμενη ενέργεια σε προκαθορισμένα βήματα. Να αναφερθεί το εύρος ενέργειας. Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής από σύγχρονη σε ασύγχρονη απινίδωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια να είναι έως και 8 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 100 απινιδώσεων στη μέγιστη ενέργεια με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον 180 λεπτών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 12 ωρών ΗΚΓφήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους. Να διαθέτει και τεχνικούς οπτικοακουστικούς συναγερμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει μονάδα εκτέλεσης αυτόματης απινίδωσης μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μίας χρήσης για χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό με οπτικοακουστικά μηνύματα και γραφήματα στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει μονάδα εξωτερικής διαθωρακικήςβηματοδότησης. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να δύναται να διαθέτει μονάδα οξυμετρίας τεχνολογίας MASIMO. Να απεικονίζεται με σαφήνεια στην οθόνη η πηγή του ΚΡ. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Να προσφερθεί προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να δύναται να χρησιμοποιείθεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Να διατίθενται και τα paddlesπαίδων, τα οποία να είναι ενσωματωμένα στων ενηλίκων. Η ενέργεια απινίδωσης να προσαρμόζεται αυτόματα στα αντίστοιχα επίπεδα, ώστε να ελαττώνονται οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Nα παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του. Να προσφερθεί προς επιλογή θήκη αποθήκευσης των παρελκομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος